## Slide 1: ハイパーカミオカンデ用 ハイブリッド光検出器の 開発と性能評価
立石 圭児 (京都大)
19th ICEPP Symposium
2013/2/18 岳美山荘

## Slide 2: 目次
イントロダクション
  Hyper-Kからの要請
  HPDの原理、利点(PMTとの比較)
HPDの開発状況
HPDの性能評価
  1光電子の検出
  ゲインカーブ
  1光電子分解能
  P/V
  TTS
  ダークレート
  レート耐性
  Saturation
  PMTとの比較まとめ
全体のまとめ
これから

## Slide 3: イントロダクション

## Slide 4: Hyper-K(HK)からの要請
99000本の20-inch光検出器が必要(Super-Kは約1万本)
25000本の8-inch光検出器も必要(Super-Kは約2000本)
  量産化しやすく、安価である必要がある
必要な性能
  1p.e.の識別性能
  1p.e.の時間分解能が優れている
  数百p.e.まで検出可能
ハイブリッド光検出器HPDはHKの光検出器の候補
今回Super-K (SK)の20-inch PMTの性能と比較をする
p.e. = photo electron (光電子)

## Slide 5: Hybrid Photo-Detectorの原理 -SKの20-inch PMTとの比較-
 | SK 20-inch PMT | 8-inch HPD
HV | ~2kV | 8kV
ゲイン | ~107 | ~104-105
e
Dynode
HV ~2kV
PMT
HPD
e
HV ~8kV
e
amp
Hybrid
Avalanche Diode (AD)
AD Bias
~300V
打ち込みゲイン ×～400
アバランシェゲイン ×～150 @300V
HPDゲイン＝
打ち込みゲイン
×
アバランシェゲイン

## Slide 6: HPDの利点
PMTと比べて
  8kVという高電圧をかけるので
    1p.e.の分解能、時間分解能が優れる
    収集効率が良い
  ダイノードではなくADを使うことで
    シンプルな構造となり、量産しやすく安価に作ることが出来る
    時間分解能が優れる
    軸対称なのでゲインの一様性がある

## Slide 7: HPD開発状況
8-inch HPD

## Slide 8: 20-inch HPDの開発状況
2013年4月から試作管作製
  試験、改良管の作製を繰り返していく
防水ケースのデザイン検討中
HV : ～8kV
8-inch HPDと同じ
AD : φ20mm
8-inchはφ5mm
光電面：高QE化(22%→30%以上)検討
(20-inch) | 収集効率 | TTS(FWHM)
SK PMT | 80% | 5.5ns
HPD(計算値) | 95% | 1.1ns
電場や電子軌道、耐水圧などの設計、計算は完了している
2014年には水中試験が出来るものを作製

## Slide 9: 8-inch HPDの開発状況
2012/5、神岡で8-inch HPDのR&D開始、開発・評価を始めた
放電対策
  HVピン周りの放電対策、フィルター内絶縁、HPD周りのグラウンド強化
ノイズ軽減
  低周波ノイズ(5kHz)の除去(フィルターの追加)
アンプ改良
  S/N比を良くするために差動アンプの採用、時定数・倍率の最適化
これらの改良と実用性評価(須田くんの発表)を経て、
水チェレンコフ検出器として使えるかどうかの実証試験を
行える段階まで来た
20-inch HPDの試作の前に小型の8-inch HPDの開発を進めている

## Slide 10: prototype of 8-inch HPD
30cm
AD
φ 5mm
+HV
8kV
Filter
amp
LV
Diff.
I-V
conv.
Filter
HV Module
～300V
AD
AD Bias
～300V
Signal
LV
Signal
防水のためのハウジング

## Slide 11: 8-inch HPDの性能評価
レーザーダイオード
8-inch HPD
オシロスコープ

## Slide 12: 1光電子の検出
90ns
8mV
1p.e.
2p.e.
3p.e.
20 30 40 50 60
波高 [mV]
Counts
1p.e., 2p.e., 3p.e.が綺麗に検出出来ている！
ped.
1p.e.
2p.e.
3p.e.
↓w/o 70m信号ケーブル
←w/ 70m信号ケーブル
実証試験では70m信号ケーブルを使用する

## Slide 13: ゲインカーブ
HPD+amp+70m信号ケーブルのゲイン
10kVまで可能だが安全性等のためHVは8kVに固定
ADバイアス電圧を変えることでゲインを調整する
ADバイアス電圧 [V]
ゲイン
ADバイアスを変えた時のゲインの変化
HVを変えた時のゲインの変化
ゲイン
ADバイアス：292V
HV：8kV
HVによって変化
ADバイアスによって変化
HPD単体のゲイン ＝ 打ち込みゲイン × アバランシェゲイン

## Slide 14: 1p.e.分解能、pedestal幅、P/Vの定義
1p.e.の分解能 = (1p.e. Sigma) / (1p.e.のピーク位置)
  エネルギー分解能に繋がる
pedestalの幅 = (pedestal Sigma) / (1p.e.のピーク位置)
  ノイズの指標
Peak to Valley ratio (P/V) = (1p.e.のピークの高さ) / (pedestalと1peの間の谷の高さ)
  ヒットトリガーのthresholdの決定に繋がる
Counts
pedestal
1p.e.
谷
最適なADバイアス電圧(アバランシェゲイン)を決めるために以下を測定した
これらの値が最も良くなる時が最適なADバイアス(アバランシェゲイン)

## Slide 15: 1p.e.分解能、P/Vのバイアス依存性
1peの分解能、pedestalの幅、Peak to Valley (P/V)のバイアス依存(電荷の分布から求めた)
1p.e. 分解能
Pedestal 幅
P/V
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sigma / 1p.e.のPeak [％]
ADバイアス345V(アバランシェゲインが225)の時
  ゲイン(HPD+amp)
  1p.e.分解能
  P/V
～2.8×107
～35%
～7
SKの20-inch PMT
  ～107
  ～150%
  1.9
SKのPMTより
優れている！
どれもADバイアス～345V(アバランシェゲインが～225)の時が一番良い
ADバイアス～345V
(アバランシェゲイン～225)
Counts
pedestal
1p.e.
アバランシェゲイン225の時の分布

## Slide 16: Transit Time Spread (TTS)
1p.e.のTTS (amp + 70mケーブル) : ～1.3 ns (Sigma)
SKの20-inch PMTは～2.2ns (Sigma)
HPD単体のTTSは0.62ns (Sigma)
  ampと70mケーブルで悪くなっている
  ampを変える/改良することで1.3nsより改善する可能性がある
1p.e. TTS
σ : 1.26±0.06 ns
1p.e.レベルの光量を入射し、波高の25%が通過した時間を測定
これで時間分解能がどのくらいなのか知ることが出来る
SKのPMTより良い結果！
トリガー
波高の25%

## Slide 17: ダークレート
アバランシェゲイン225の時のシリアルEHD0057のダークレート @25℃
～3kHz
光がない状態で出てくるノイズの数をthresholdを変えながらスケーラーで数えたもの
ダークレートはヒットトリガーのthresholdを決める上で重要
  1p.e.以下であること
  数が少ないこと
  大きく変動しないこと
SKのタンクに入った20-inch PMTの場合、～4kHz @ 0.25p.e. (~13℃)
長期間安定後にさらに下がる見込み
Threshold [p.e.] = Threshold [mV] / 1p.e.の波高[mV]
Threshold

## Slide 18: レート耐性
超新星爆発が起こった時などに高レートでの耐性が必要
光量は固定し、周波数を変えて波高の変化を見た
500kHzまでは5％以内のふらつき
700kHzまでだと10%以内
アバランシェゲイン225の時のレート耐性 (w/o 70mケーブル)
拡大
緑：5%以内
橙：10%以内
500kHz
700kHz
今回は110mVのみで測定

## Slide 19: 波高のsaturation
飽和し始める点 : ～840mV
1p.e.の波高が～8.6mVなので～100p.e.にあたる
  数百p.e.までは見えない
  20-inch HPDの場合にはダイナミックレンジを広げたamp設計を行う
飽和し始めている
~840mV
HKでは数百光電子を検出する必要がある物理も取り扱う
飽和はampによるもの
  HPD自体は～104光子程度まで線形性がある(打ち込みゲイン:250, アバランシェゲイン:140)
アバランシェゲイン225

## Slide 20: PMTとの比較まとめ
1p.e.のTTSはampを変える/改良することで改善する可能性がある
ダークレートはHPDではまだ安定後の測定が行われていないのでふらつきがある
 | 8-inch HPD | 20-inch PMT
ゲイン | 104~105 (ampありだと~107) | ~107
1p.e. P/V | ~7 | 1.9
1p.e. 分解能 | ~35% | ~150%
1p.e. TTS (Sigma) | ~1.3 ns (amp+70mケーブル) ※HPD単体では0.62ns | ~2.2ns
ダークレート(@0.25p.e.) | ~3-40kHz (~25℃) | ~4kHz (~13℃)

## Slide 21: これから
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
8-inch HPD | 水中試験(200tタンク) 詳細な性能評価 |  |  | HKの 光検出器 決定
20-inch HPD | 性能評価 | 水中試験 (200tタンク) |  | 
レート耐性、温度・磁場依存性、一様性など
?

## Slide 22: まとめ
開発状況
  8-inch HPDは水チェレンコフ検出器として使えるかどうかの実証試験を行える段階にきた
  20-inch HPDは試作管制作に取り掛かろうとしている
性能評価
  20-inch PMTよりも優れた分解能が8-inch HPDで得られた
将来の展望
  2016年にHKの光検出器が決定する
  それに向けて8-inch HPDの開発を続けていく
    性能評価や実証試験の結果をフィードバック
  20-inch HPDは8-inchの開発を元に開発を進めて行く
    2014年に水中での実証試験を行う

## Slide 23: Back up

## Slide 24: フォトセンサ(HPD)部
項目 | 値 | 単位
感度波長範囲 | 300 ～ 650 | nm
光電面 | バイアルカリ | -
面板材質 | 硼珪酸 | -
QE max: 16.4% @ 380nm
SK: 32uA/Lm
Ik5: 4.9uA/Lm-b
*)分光カーブはSK: 31, Ik5: 4.9と同程度の感度を持つ別のチューブのもの

## Slide 25: 1pe波高分布
Counts
pedestal
1p.e.

## Slide 26: HK全体のスケジュール
光検出器開発